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	№ п/п
	Наименование характеристики  
	Требования заказчика согласно технической спецификации
	Характеристика, предложенная Поставщиком
	Соответствие 
	Примечание 

	1
	Технические параметры и эксплуатационные условия


	Система коррекции фона: В наличии не менее двух систем коррекции фона:
дейтериевого корректора и корректора по самообращенной спектральной линии, работающих c пламенным и электротермическим атомизаторами. 
	Двойная система коррекции фона (дейтериевая+по самообращенной линии). Дейтериевая (HYPER-PULSE)+ по самообращенной спектральной линии, автоматическое переключение
	

Соответствует 
	

	2
	Переключение систем коррекции осуществляется автоматически по выбору пользователя

	Спектральный диапазон, не хуже: 185-900 нм (нанометр); 
Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности установки длины волны: ± (плюс/минус) 0,3 нм (нанометр); 
Спектральная ширина щели: 0,1; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0; 2.0нм (нанометр) (6 ступеней, автоматическая смена);
Анализируемые показатели: Fe - железо, Co - кобальт, Ni -никель, Mn -марганец, Cu -медь, Cr - хром, Cd - кадмий, Pb - свинец, Zn -цинк, As –мышьяк, Hg– ртуть, Be -бериллий в широком интервале концентраций; 
	Спектральный диапазон: 185-900 нм. 
Спектральная ширина щели:0,1/0,2/0,4/0,7/1,0/2,0 нм (6 ступеней, автоматическая смена).
Определяемые элементы: Fe, Co, Ni, Mn, Cu, Cr , Cd, Pb , Zn, As, Hg, Be в природных водах и атмосферном воздухе.  
	Не соответствует
	Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика.
В техническом предложении Поставщика не указан предел допускаемой абсолютной погрешности установки длины волны, установленный технической спецификацией Заказчика на уровне ±0,3 нм.

	3
	Оптическая система
	Трехмерная, двухлучевая с вертикальным расположением ламп, с использованием цифрового оптического фильтра и элементов, сокращающих потери излучения, на базе монохроматора Черни-Тернера 

	Двухлучевой (True Double Beam), пламенный +электротермический   атомизаторы на единной платформе
	

Не соответствует
	Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика.
В техническом предложении Поставщика отсутствует подтверждение соответствия ряда обязательных требований, установленных Заказчиком к оптической системе, а именно: 
наличие трехмерной оптической системы;
вертикальное расположение ламп;
применение цифрового оптического фильтра; 
наличие элементов, обеспечивающих снижение потерь излучения.
 

	4
	Монохроматор
	Черни-Тернера, голографическая дифракционная решетка (не менее 1800 штр./мм); Корректор фона: двойной: дейтериевый (185-430 нм (нанометр)) и по самообращенной спектральной линии (185-900 нм (нанометр)); 

	Черни-Тернера, голографическая дифракционная решетка, 1800 штр/мм
	Не соответствует
	 Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика.
Поставщиком подтверждено наличие монохроматора Черни–Тёрнера и голографической дифракционной решётки с плотностью 1800 штр./мм, а также двойной системой коррекции фонового поглощения (смотри п.1),  что соответствует указанной части требований Заказчика. 
Вместе с тем в представленном техническом предложении не подтверждены диапазоны: 
дейтериевой коррекции (185-430 нм (нанометр)) и коррекции по самообращенной спектральной линии (185-900 нм (нанометр))

	5
	Ламповая турель


	Автоматическая на 8 ламп, одновременное включение 2-х ламп (одна работает, вторая прогревает). 

	8 – позиционная, автоматическая смена, одновременное включение 2-х ламп (рабочая+прогрев)
	Соответствует
	

	6
	Атомизаторы
	Пламенный и электротермический атомизаторы. При этом пламенный и электротермический атомизаторы устанавливаются одновременно на единой платформе.
	Пламенный и электротермический (графитовая печь) автомизаторы устанавливаются одновременно на единой платформе. 
	Соответствует
	

	7


	Пламенный атомизатор
	Титановая горелка, с длиной 100 мм для работы с пламенем ацетилен-воздух; Pt/Ir капилляр, керамический импактор, коррозионностойкая распылительная камера, автоматический контроль газов, наличие встроенного датчика вибраций для погашения пламени; высокотемпературная горелка с длиной 50 мм для пламени ацетилен-закись азота.
	Титановая горелка 100 мм  (ацетилен-воздух)+ горелка 50 мм (ацетилен закись азота), Pt/Ir капилляр 
	Не соответствует
	Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика.
В техническом предложении Поставщика отсутствует информация о наличии следующих обязательных характеристик оборудования, предусмотренных технической спецификацией Заказчика:
керамического импактора;
коррозионностойкой распылительной камеры;
автоматического контроля газов;
встроенного датчика вибрации для обнаружения и автоматического погашения пламени.

	8
	Электротермический атомизатор

	Высокочувствительная графитовая печь GFA-7800   с увеличенным диаметром центральной части, цифровым контролем температуры и газовых потоков, температурный диапазон до 3000°С (градус Цельсия); режимы нагрева: ступенчатый и градиентный; программирование скоростей потоков газов: от 0,01 л/мин (литр в минуту) до 1,5 л/мин (литр в минуту); кюветы из высокоплотного графита с пиропокрытием и с платформой. 
	Графитовая печь GBC GF5000, нагрев до 3000°С, ступенчатый и градиентный режимы, кюветы с пиропокрытием 
	Не соответствует
	Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика.
В техническом предложении Поставщика не указано и не подтверждено наличие следующих обязательных характеристик, предусмотренных технической спецификацией Заказчика:
увеличенный диаметр центральной части;
цифровой контроль температуры и газовых потоков;
возможность программирования скоростей потоков газов в диапазоне от 0,01 до 1,5 л/мин;
кюветы из высокоплотного графита. 
Кроме того, заявленная модель графитовой печи GF 5000 не соответствует требованиям Заказчика.

	9
	Автодозатор
	Единый для пламенного и электротермического атомизаторов; количество образцов не менее 60; наличие системы активной автоматической промывки внешней и внутренней поверхности наконечника после каждого анализа в динамическом потоке растворителя для предотвращения перекрестного загрязнения.
	Единный для пламенного и электротермического атоматизаторов, не менее 60 образцов, автоматическая промывка наконечника  
	Не соответствует
	Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика.
В представленном техническом предложении Поставщика указано только наличие «автоматической промывки наконечника». При этом не подтверждено выполнение установленных Заказчиком требований в части промывки внешней и внутренней поверхностей наконечника после каждого анализа в динамическом потоке растворителя и обеспечения предотвращения перекрёстного загрязнения. 

	10
	
	
Комплектность поставки


	10.1

	
	  Атомно-абсорбционный спектрофотометр – 1 единица.
	Атомно-абсорбционный спектрометр  GBC SavantAA (базовый блок 8 позиционная ламповая турель, пламенный атомизатор)– 1 шт. 
	Соответствует
	

	10.2
	
	Программное обеспечение для работы на атомно-абсорбционном спектрофотометре – 1 шт. 
	Программное обеспечение для управления спектрометром 
	Соответствует
	

	10.3
	
	Гидридная приставка - HVG-100 – 1 шт.
	Гидридная приставка/ генератор гидридов и холодного пара GBC-1 шт 
	Не соответствует
	Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика.
Согласно требованиям технической спецификации Заказчика требуется «Гидридная приставка - HVG-100». 
В представленном техническом предложении Поставщика указано Гидридная приставка/ генератор гидридов и холодного пара GBC.

	10.4
	
	Графитовые кюветы с пиропокрытием – не менее 50 шт.  
	Графитовые кюветы с пиропокрытием – 50 шт 
	Соответствует
	

	10.5
	
	Графитовые кюветы с пиропокрытием и платформой – не менее 50 шт.  
	Графитовые кюветы с пиропокрытием и платформой – не менее 50 шт.  
	Соответствует
	

	10.6
	
	Автономная система водяного охлаждения электротермического атомизатора – 1 шт. 

	Автономная система водяного охлаждения электротермического атомизатора -1 шт 
	Соответствует
	

	10.7
	
	Редуктор, контролирующий давление воды – 1 шт.
	Редуктор, контролирующий давление воды в системе охлаждния -1 шт 
	Соответствует
	

	10.8
	
	 Автодозатор – 1 шт.

	Автосамплер, единый для пламенного и электротермического атомизаторов, не менее 60 образцов-1 шт
	Соответствует
	

	10.9
	
	Комплект для установки автодозатора при работе с пламенным и электротермическим атомизатором – 1 шт. 

	Комплект для установки автодозатора при работе с пламенным и электротермическим атомизатором -1 комплект
	Соответствует
	

	10.10
	
	Наконечники для автодозатора - 100 шт.
	Наконечники для автодозатора  - 100 шт 
	Соответствует
	

	10.11
	
	Одноразовые стаканчики для автодозатора, 1,5 мл - 1000 шт. 

	Одноразовые стаканчики для автодозатора, 1,5 мл - 1000 шт.
	Соответствует
	

	10.12
	
	Одноразовые пластиковые пробирки - 1000 шт. 

	Одноразовые пластиковые пробирки - 1000 шт.

	Соответствует
	

	10.13
	
	Лампы с полым катодом– Fe - железо, Co - кобальт, Ni -никель, Mn -марганец, Cu -медь, Cr - хром, Cd - кадмий, Pb - свинец, Zn -цинк, As –мышьяк, Hg– ртуть, Be-берилий на каждый элемент по1 шт. 

	Лампы с полым катодом– Fe - железо, Co - кобальт, Ni -никель, Mn -марганец, Cu -медь, Cr - хром, Cd - кадмий, Pb - свинец, Zn -цинк, As –мышьяк, Hg– ртуть, Be-берилий на каждый элемент по1 шт. 
	Соответствует
	

	10.14
	
	Компрессор воздушный безмасляный JUN-AIR OF302-25B – 1 шт.

	Компрессор воздушный безмасляный (для  пневмосистемы прибора)- 1 шт 
	Не соответствует
	Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют подтвердить его полное соответствие всем требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика.
В представленном техническом предложении Поставщика не указана конкретная модель компрессора. 

	10.15
	
	Персональный компьютер (монитор ЖК (жидко/кристаллический), системный блок, мышь, клавиатура) с программным обеспечением для работы на атомно-абсорбционном спектрофотометре-1 комплект. 

	Персональный компьютер (системный блок, ЖК монитор  мышь, клавиатура)  с предустановленным ПО-1 комплект 
	
Не соответствует
	Представленные Поставщиком технические характеристики оборудования не позволяют в полном объеме подтвердить его соответствие требованиям, установленным в технической спецификации Заказчика.
Поставщиком подтверждено наличие в комплекте поставки персонального компьютера, включая системный блок, ЖК-монитор, мышь и клавиатуру, в количестве 1 комплекта. 
Программное обеспечение представлено без указания его назначения для работы на предлагаемом атомно-абсорбционным спектрометре. 

	10.16
	
	Методики выполнения измерений: Определение элементов (Be, As, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Нg, Co, Fe, Cd) в природных (поверхностных) водах и в атмосферном воздухе. 
	Отсутствует 
	Не соответствует 
	В техническом предложении Поставщика отсутствует информация о наличии и применяемых методиках выполнения измерений для определения элементов Be, As, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Hg, Co, Fe и Cd в природных (поверхностных) водах и атмосферном воздухе.

	10.17
	
	Наличие методики выполнения измерении (нормативный документ) зарегистрированный в реестре ГСИ РК.
	Отсутствует 
	Не соответствует
	В техническом предложении Поставщика отсутствует информация о наличии методики выполнения измерений (нормативного документа), зарегистрированной в Реестре ГСИ РК.



